## Badania realizowane w SU1_LMK
Zakualizowane | #VALUE! | Technika wykonywania badania | Metoda diagnostyczna (ICD-9 lub kod) | Nazwa badania zgodna z aktualnym stanem wiedzy | Realizowane wg instrukcji | Podstawowe powiązane metody diagnostyczne | Nazwa instrukcji wg której jest wykonywane badanie | Tryb zlecania i wykonywania badania | Materiał kliniczny | Skróty materiałów | Czas uzyskania wyniku badania od czasu otrzymania próbki, TAT | Przedział wartości referencyjnych z uwzględnieniem różnic wynikających z podziału na wiek, płeć pacjenta | Parametr krytyczny | Niepewność pomiaru / wyniku badania / poziomu błędów | Sposób przekazywania zleceniodawcy wyników badań | Istotne dane które mogą interferować w wynik badania | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna badania | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna badania | Zapewnienie ciągłości działania związanej z awarią sprzętu lub brakiem dedykowanych odczynników
[19 empty] | w LMK | Poza LMK
Tak | Badania mikrobiologiczne | Metody posiewu | 90.52/1 | Badanie mikrobiologiczne krwi | M2.2/LMK/I/BP 1 | 91.91 91.92/1 | Badanie mikrobiologiczne krwi | Standardowy | Krew | KRT, KRB, KRCT, KRCB, HDL+ | 2-14 dni | Posiew ujemny | Wzrost drobnoustrojów patogennych w pierwszym posiewie krwi od danego pacjenta lub kolejnym pobranym 48 godzin później w stodunku do pierwszego Wzrost drobnoustorjów w pierwszym posiewie krwi od pacjenta pediatrycznego | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Parametr krytyczny: telefonicznie / sms Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Posiew krwi (włączając multipleksowe metody diagnozowania zakażeń krwi) - 5100 Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Dwa aparaty do inkubacji posiewów na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny, a w przypadku wyczerpania miejsc w działającym aparacie, wdrożenie procedury przesiewu butelek zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BP 1. Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości. | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.83 | Badanie mikrobiologiczne cewników naczyniowych | M2.2/LMK/I/BP 2 |  | Badanie mikrobiologiczne cewników naczyniowych | Standardowy | Końcówka cewnika naczyniowego | CEW | 2-3 dni | Posiew ujemny. Kolonizacja cewnika w mianie poniżej 10^3 CFU/ml | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/kolonizacja: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.92/3 90.01 | Badanie mikrobiologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego | M2.2/LMK/I/BP 3 | 91.91 91.92/1 | Badanie mikrobiologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego | Standardowy | Płyn mózgowo-rdzeniowy | PMR | 2-7 dni | Posiew ujemny | Wzrost drobnoustrojów | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Parametr krytyczny: telefonicznie / sms Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - 5150 Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Dwa aparaty do inkubacji na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny, a w przypadku wyczerpania miejsc w działającym aparacie, wdrożenie procedury przesiewu butelek zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BP 1. Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.92/3 91.91 | Badanie mikrobiologiczne płynów z jam ciała | M2.2/LMK/I/BP 4 | 91.91 91.92/1 | Badanie mikrobiologiczne płynów z jam ciała i innych płynów ustrojowych oraz płynów pozaustrojowych | Standardowy | Płyny z jam ciała, płyny pozaustrojowe | OT | 2-7 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu |  | Badanie mikrobiologiczne innych płynów ustrojowych |  |  |  | Standardowy | Płyny z jam ciała, płyny pozaustrojowe | OT | 2-7 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu |  | Badanie mikrobiologiczne płynów pozaustrojowych |  |  |  | Standardowy | Płyny z jam ciała, płyny pozaustrojowe | OT | 2-7 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.92/4 | Badanie mikrobiologiczne ropnego materiału klinicznego pobranego metodą wymazu | M2.2/LMK/I/BP 5 | 91.91 91.92/2 | Badanie mikrobiologiczne ropnego materiału klinicznego pobranego metodą wymazu | Standardowy | Wymaz z rany | RA | 2-4 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.63 | Badanie mikrobiologiczne materiału z rany trudnogojącej się pobranego techniką Levine’a | M2.2/LMK/I/BP 6 |  | Badanie mikrobiologiczne materiału z rany trudnogojącej się pobranego techniką Levine’a | Standardowy | Wymaz z rany przewlekłej | RAI | 2-4 dni | Posiew ujemny. Kolonizacja rany w mianie < 10^4 CFU/cm2 przy braku Staphylococcus aureus, streptococcus beta-hemolizujących lub Pseudomonas aeruginosa | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/kolonizacja/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.82 91.92/2 91.91 | Badania mikrobiologicznego tkanek i biomateriałów | M2.2/LMK/I/BP 7 |  | Badania mikrobiologicznego tkanek i biomateriałów | Standardowy | Tkanka, biomateriał | TK | 3-7 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 90.32/2 | Badanie mikrobiologiczne wymazu z gardła w celu ustalenia czynnika etiologicznego zakażenia | M2.2/LMK/I/BP 8 |  | Badanie mikrobiologiczne wymazu z gardła w celu ustalenia czynnika etiologicznego zakażenia | Standardowy | Wymaz z gardła | GA-SPY | 1 - 2 dni | Nie stwierdzono Streptococcus pyogenes oraz Streptococcus spp. gr. C i G | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Wymaz z gardła (w kierunku paciorkowców grup A, C i G) - 5140 Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 90.42/1 90.42/2 91.91 | Badanie mikrobiologiczne materiału z dolnych dróg oddechowych | M2.2/LMK/I/BP 9 |  | Badanie mikrobiologiczne materiału z dolnych dróg oddechowych | Standardowy | Plwocina, aspirat tchawiczy, popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe | PL | 2 - 3 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/kolonizacja/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 90.22 | Badanie mikrobiologiczne materiału z oka | M2.2/LMK/I/BP 10 |  | Badanie mikrobiologiczne materiału z oka | Standardowy | Wymaz z worka spojówkowego, reskrobiny z rogówki | OK | 2 - 3 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.22 91.33/1 | Badanie mikrobiologiczne moczu | M2.2/LMK/I/BP 11 | UW773/2 | Badanie mikrobiologiczne moczu | Standardowy | Mocz | MO | 2 - 3 dni | Posiew ujemny lub bakteriuria/kandyduria nieznamienna | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/bakteriuria lub kandyduria nieznamienna/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Posiew moczu - identyfikacja, lekooporność - 5065 AUREVIA 2026 Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.442 91.91 | Badanie mikrobiologiczne treści pochwowej | M2.2/LMK/I/BP 12 |  | Badanie mikrobiologiczne treści pochwowej | Standardowy | Wydzielina z pochwy | PO | 2-3 dni | Obecność mikrobioty fizjologicznej pochwy | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie/mikrobiota fizjologiczna: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.32 91.33/2 91.91 | Badanie mikrobiologiczne nasienia | M2.2/LMK/I/BP 13 |  | Badanie mikrobiologiczne nasienia, wydzieliny cewki moczowej mężczyzn i wydzieliny gruczołu krokowego | Standardowy | Wydzielina cewki moczowej (męskiej), nasienie, wydzielina gruczołu krokowego | CM | 2-3 dni | Posiew ujemny / Obecność mikrobioty fizjologicznej ujścia cewki moczowej | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.462 91.33/2 91.91 | Badanie mikrobiologiczne wydzieliny cewki moczowej mężczyzn |  |  |  | Standardowy | Wydzielina cewki moczowej (męskiej), nasienie, wydzielina gruczołu krokowego | CM | 2-3 dni | Posiew ujemny / Obecność mikrobioty fizjologicznej ujścia cewki moczowej | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/kolonizacja/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.32 91.33/2 91.91 | Badanie mikrobiologiczne wydzieliny gruczołu krokowego |  |  |  | Standardowy | Wydzielina cewki moczowej (męskiej), nasienie, wydzielina gruczołu krokowego | CM | 2-3 dni | Posiew ujemny / Obecność mikrobioty fizjologicznej ujścia cewki moczowej | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 90.92/2 | Badanie kału w kierunku Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Aeromonas spp. i Plesiomonas spp. | M2.2/LMK/I/BP 14 |  | Badanie kału w kierunku Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Aeromonas spp. i Plesiomonas spp. | Standardowy | Kał | KASSAY | 2 - 4 dni | Nie stwierdzono Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Aeromonas spp., Plesiomonas spp. | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Posiew kału - 5190 AUREVIA 2026 Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.92/5 | Badanie materiału u w kierunku bakterii beztlenowych | M2.2/LMK/I/BP 16 | 91.92/6 | Badanie materiał u w kierunku bakterii beztlenowych | Standardowy | Różne | BTL | 2-7 dni | Nie stwierdzono wzrostu bakterii beztlenowych. | Stwierdzenie obecności laseczek Gram-dodatnich w preparacie bezpośrednim lub wzrostu C. perfringens w hodowli | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | W91.83 | Badanie mikologiczne w kierunku grzybów drożdzpodobnych i pleśnowych | M2.2/LMK/I/BP 17 |  | Badanie mikologiczne | Standardowy | Różne | MYC | 10 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie/kolonizacja: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | W91.83 | Badanie mikologiczne w kierunku dermatofitów |  |  | Badanie mikologiczne | Standardowy | Różne | MYC | 28 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie/kolonizacja: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | W91.83 | Badanie mikologiczne w kierunku grzybów dimorficznych |  |  | Badanie mikologiczne | Standardowy | Różne | MYC | 28 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie/kolonizacja: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | n/d | Badanie materiału sekcyjnego | M2.2/LMK/I/IP 8 |  | Badanie materiału sekcyjnego | Standardowy | Różne |  | 3 - 21 dni | W zależności od rodzaju materiału klinicznego | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/zanieczyszczenie/kolonizacja/mikrobiota fizjologiczna: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 90.32/3 | Ocena nosicielstwa Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis | M2.2/LMK/I/BKN 1 |  | Ocena nosicielstwa Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis | Standardowy | Wymaz z nosogardzieli | NG-NGS | 2-3 dni | Nie wyhodowano Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik ujemny/nosicielstwo: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 90.32/4 | Wykrywanie w materiale klinicznym Staphylococcus aureus/MRSA | M2.2/LMK/I/BKN 3 |  | Wykrywanie w materiale klinicznym szczepów patogenów alarmowych i Candida spp. | Standardowy | Wymaz z przedsionka nosa (SAU/MRSA), wymaz z nosogardzieli, aspirat tchawiczy, wymaz odbytu/stomii, kał | ODK | 2-3 dni | Nie stwierdzono Staphylococcus aureus/MRSA | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik ujemny/nosicielstwo: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Hodowla i wykrywanie wielolekoopornych szczepów bakterii MRSA - 5071 AUREVIA 2026 Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | 90.93/2 | Wykrywanie w materiale klinicznym Enterococcus spp. opornych na glikopeptydy (VRE/GRE) |  |  |  | Standardowy |  |  | 2-3 dni | Nie stwierdzono Enterococcus spp. opornych na gikopeptydy (VRE/GRE) | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik ujemny/kolonizacja: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Hodowla i wykrywanie wielolekoopornych szczepów bakterii - VRE - 5072 AUREVIA 2026 Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | 90.93/2 | Wykrywanie w materiale klinicznym Enterobacterales wytwarzających beta-laktamazy o rozszerzonym zakresie substratowym typu ESBL |  |  |  | Standardowy |  |  | 2-3 dni | Nie stwierdzono pałeczek Enterobacterales wytwarzających beta-laktamazy o rozszerzonym zakresie substratowym typu ESBL | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik ujemny/kolonizacja: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Hodowla i wykrywanie wielolekoopornych szczepów bakterii - Gram-ujemne pałeczki - 5073 AUREVIA 2026 Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | 90.93/3 | Wykrywanie w materiale klinicznym Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy (CPE) |  |  |  | Standardowy |  |  | 2-3 dni | Nie stwierdzono pałeczek Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy (CPE) | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik ujemny/kolonizacja: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Hodowla i wykrywanie wielolekoopornych szczepów bakterii - Gram-ujemne pałeczki - 5073 Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | 91.821/2 | Wykrywanie w materiale klinicznym Candida spp. |  |  |  | Standardowy |  |  | 10 dni | Nie stwierdzono grzybów z rodzaju Candida spp. | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik ujemny/kolonizacja: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2039 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | 90.33 | Ocena kolonizacji dróg oddechowych |  |  | Ocena kolonizacji układu pokarmowego i oddechowego | Standardowy |  |  | 2-10 dni | Nie stwierdzono Staphylococcus aureus/MRSA, Enterococcus spp. opornych na glikopeptydy (VRE/GRE ), pałeczek Enterobacterales wytwarzających beta-laktamazy o rozszerzonym zakresie substratowym typu ESBL, pałeczek Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy (CPE), niefermentujących Gram-ujemnych pałeczek (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia) oraz grzybów z rodzaju Candida spp. | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik ujemny/kolonizacja: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | 90.93 | Ocena kolonizacji układu pokarmowego |  |  |  | Standardowy |  |  | 2-10 dni | Nie stwierdzono Staphylococcus aureus/MRSA, Enterococcus spp. opornych na glikopeptydy (VRE/GRE ), pałeczek Enterobacterales wytwarzających beta-laktamazy o rozszerzonym zakresie substratowym typu ESBL, pałeczek Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy (CPE), niefermentujących Gram-ujemnych pałeczek (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia) oraz grzybów z rodzaju Candida spp. | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik ujemny/kolonizacja: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | 91.432 | Ocena nosicielstwa Streptococcus agalactiae | M2.2/LMK/I/BKN 4 |  | Ocena nosicielstwa Streptococcus agalactiae | Standardowy | Wymaz z pochwy, odbytu | PO_SAG | 2-3 dni | Nie wyhodowano Streptococcus agalactiae. | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik ujemny/nosicielstwo: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Streptococcus agalactiae, grupa B (GBS) - hodowla - 5594 AUREVIA 2026 Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tylko numer |  | Metody posiewu | UW99.781 | Badanie bakteriologiczne i mikologiczne skuteczności procesu dekontaminacji endoskopu (końcówka) | M2.2/LMK/I/BŚ 1 |  | Badanie mikrobiologiczne skuteczności procesu dekontaminacji endoskopu | Standardowy | Popłuczyny z kanału endoskopu, wymaz końcówki endoskopu |  | 2-6 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny: raport z badania mikrobiologicznego w wersji papierowej / zestawienie przekazywane przez EOD Zespołowi ds. Kontroli Zakażeń | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  | Metody posiewu | UW99.77/5 | Badanie bakteriologiczne i mikologiczne skuteczności procesu dekontaminacji endoskopu - kanał | [7 empty] | Posiew ujemny |  | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny: raport z badania mikrobiologicznego w wersji papierowej / zestawienie przekazywane przez EOD Zespołowi ds. Kontroli Zakażeń |  | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tylko numer |  | Metody posiewu | UW99.77 | Badanie bakteriologiczne wody do dializ | M2.2/LMK/I/BŚ 2 |  | Badanie bakteriologiczne wody do dializ | Standardowy | Woda do dializ |  | 3-6 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/pośredni/ujemny: raport z badania mikrobiologicznego w wersji papierowej / zestawienie przekazywane przez EOD Zespołowi ds. Kontroli Zakażeń | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody posiewu | UW99.77/1 | Badanie bakteriologiczne i mikologiczne materiału ze środowiska - powietrze | M2.2/LMK/I/BŚ 3 |  | Badanie mikrobiologiczne materiału ze środowiska | Standardowy | Powietrze, wymaz/odcisk z powierzchni, woda z odstojników |  | 2-6 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/do interpretacji Zlecającego: raport z badania mikrobiologicznego w wersji papierowej / zestawienie przekazywane przez EOD Zespołowi ds. Kontroli Zakażeń | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | UW99.77/2 | Badanie bakteriologiczne i mikologiczne materiału ze środowiska - powierzchnia - metoda półilościowa |  | UW99.77/4 | Badanie mikrobiologiczne materiału ze środowiska | Standardowy | Powietrze, wymaz/odcisk z powierzchni, woda z odstojników |  | 2-6 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/do interpretacji Zlecającego: raport z badania mikrobiologicznego w wersji papierowej / zestawienie przekazywane przez EOD Zespołowi ds. Kontroli Zakażeń | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | UW99.77/3 | Badanie bakteriologiczne i mikologiczne materiału ze środowiska - powierzchnia - metoda ilościowa |  |  | Badanie mikrobiologiczne materiału ze środowiska | Standardowy | Powietrze, wymaz/odcisk z powierzchni, woda z odstojników |  | 2-6 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/do interpretacji Zlecającego: raport z badania mikrobiologicznego w wersji papierowej / zestawienie przekazywane przez EOD Zespołowi ds. Kontroli Zakażeń | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | UW99.782/1 | Badanie bakteriologiczne i mikologiczne materiału ze środowiska - woda z odstojników |  | UW99.77/4 | Badanie mikrobiologiczne materiału ze środowiska | Standardowy | Powietrze, wymaz/odcisk z powierzchni, woda z odstojników |  | 2-6 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/do interpretacji Zlecającego: raport z badania mikrobiologicznego w wersji papierowej / zestawienie przekazywane przez EOD Zespołowi ds. Kontroli Zakażeń | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | UW99.783 | Badanie bakteriologiczne i mikologiczne materiału ze środowiska - powierzchnia - metoda jakościowa |  | UW99.77/4 | Badanie mikrobiologiczne materiału ze środowiska | Standardowy | Powietrze, wymaz/odcisk z powierzchni, woda z odstojników |  | 2-6 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/do interpretacji Zlecającego: raport z badania mikrobiologicznego w wersji papierowej / zestawienie przekazywane przez EOD Zespołowi ds. Kontroli Zakażeń | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | UW99.786 | Badanie bakteriologiczne i mikologiczne materiału ze środowiska - metoda płytek odciskowych |  |  | Badanie mikrobiologiczne materiału ze środowiska | Standardowy | Powietrze, wymaz/odcisk z powierzchni, woda z odstojników |  | 2-6 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny/do interpretacji Zlecającego: raport z badania mikrobiologicznego w wersji papierowej / zestawienie przekazywane przez EOD Zespołowi ds. Kontroli Zakażeń | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tylko numer |  | Metody posiewu | UW27.783 | Ocena jałowości mieszanin do żywienia pozajelitowego metodą bezpośredniego posiewu | M2.2/LMK/I/BŚ 4 |  | Badanie mikrobiologiczne materiału ze środowiska | Standardowy | Powietrze, wymaz/odcisk z powierzchni, woda z odstojników |  | 2-6 dni | Posiew ujemny | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Wynik dodatni/ujemny: raport z badania mikrobiologicznego w wersji papierowej / zestawienie przekazywane przez EOD Zespołowi ds. Kontroli Zakażeń | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola składowych badania: podłoży, odczynników do identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności | Bakteriologia ogólna (tlenowce i beztlenowce) - 5080 AUREVIA 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2026 | Procedury powiązane bezpośrednio i wymagające dedykowanego sprzętu: identyfikacja metodą spektrometrii mas, oznaczanie antybiotykowrażliwości | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  | Metody immunologiczne | W17 | Wykrywanie antygenów Candida spp. metodą immunoenzymatyczną | M2.2/LMK/I/BI 1 |  | Wykrywanie antygenów Candida spp. metodą immunoenzymatyczną | Standardowy | Surowica |  | 1-7 dni | Wynik negatywny: stężenie mannanu < 1,4 ng/ml | n/d | czułość > 99,9%, swoistość - 97,8% | Wynik pozytywny/niejednoznaczny/negatywny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Wyniki mogą być niewiarygodne w przypadku próbek: - zawierających bilirubinę (skoniugowaną i nieskoniugowaną) o stężeniu > 0,201g/l, - lipemicznych o stężeniu tłuszczowców/triglicerydów > 11,5 g/l, - zhemolizowanych próbek zawierających > 2 g/l hemoglobiny. | Kontrola negatywna oraz standard o podanym stężeniu dostarczany wraz z odczynnkami przez producenta testu. | Kotrola międzylaboratoryjna | Wykonanie manulane, ocena spektrofotometryczna wykonana w aparacie HIDEX (Collegium Medicum) | Alternatywę stanowią badania molekularne - umowa SU/K/FDS/1028/2025/W
Tak |  | Metody immunologiczne | W01 | Wykrywanie antygenów Aspergillus spp. metodą immunoenzymatyczną | M2.2/LMK/I/BI 2 |  | Wykrywanie antygenów Aspergillus spp. metodą immunoenzymatyczną | Standardowy | Surowica, BAL |  | 1-7 dni | Wynik negatywny: stężenie galaktomannanu <25 pg/ml | n/d | czułość - 63%, swoitość - 96% | Wynik pozytywny/niejednoznaczny/negatywny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Wyniki mogą być niewiarygodne w przypadku próbek zawierających: - bilirubina o stężeniu >0,04 mg/ml, - lipemia o stężeniu triglicerydów >20 mg/ml, - hemoliza > 5 mg/ml hemoglobiny. Wyniki fałszywie dodatnie mogą wstępować u pacjentów: - leczonych antybiotykami beta-laktamowymi, - spożywających mleko krowie, - dializowanych i wymagających dializy (z uwagi na zawartość polisacharydów w membranach dializacyjnych), - u których podawane są ekspandery plazmowe. | Kontrola pozytywna, negatywna oraz zestaw standardów dostarczony przez producenta testu. | Kotrola międzylaboratoryjna | Wykonanie manulane, ocena spektrofotometryczna wykonana w aparacie HIDEX (Collegium Medicum) | Alternatywę stanowią badania molekularne - umowa SU/K/FDS/837/2024/W
|  | Metody immunologiczne | U75 | Oznaczanie miana antystreptolizyny metodą aglutynacji lateksowej | M2.2/LMK/I/BI 3 |  | Oznaczanie miana antystreptolizyny metodą aglutynacji lateksowej | Standardowy | Surowica |  | 3 godziny | Wynik negatywny: miano antystreptolizyny < 200 IU/ml | n/d | czułość - 98%, swoistość - 97% | Wynik pozytywny/niejednoznaczny/negatywny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Wyniki mogą być niewiarygodne w przypadku próbek: silnie lipemicznych, zhemolizowanych. Wyniki fałszywie pozytywne u choych z: reumatoidalnym zapaleniem stawów, płonicą, zapaleniem migdałków, u zdrowych nosicieli paciorkowców. Wyniki fałzywie negatywne u dzieci w wieku 0,5 - 2 lat. Wyniki należy powtórzyć w odstępach 2 tygodniowych w czasie 4-6 tyg., pojedynczy wynik nie pozwala na określenie stadium infekcji. | Kontrola pozytywna i negatywna dostarczona od producenta testu. | Miano antystreptolizyn - 5840 AUREVIA 2026 | n/d | Wysyłka badań po uzyskaniu zgody Dyrektora
|  | Metody immunologiczne | K21 | Oznaczanie miana czynnika reumatoidalnego (RF) metodą aglutynacji lateksowej | M2.2/LMK/I/BI 4 |  | Oznaczanie miana czynnika reumatoidalnego (RF) metodą aglutynacji lateksowej | Standardowy | Surowica |  | 3 godziny | Wynik negatywny: miano RF < 8 IU/ml | n/d | czułość - 100%, swoistość - 98,8% | Wynik pozytywny/niejednoznaczny/negatywny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Wyniki fałszywie pozytwyne: mononkleoza, WZW, kiła, u osób starszych. Wyniki fałszywie negatywne: u osób starszych. | Kontrola pozytywna i negatywna dostarczona od producenta testu. | Czynnik reumatoidalny (RF) i przeciwciała p/cyklicznym cytrulinowanym peptydom (anty-CCP) - 5820 AUREVIA 2026 | n/d | Wysyłka badań po uzyskaniu zgody Dyrektora
|  | Metody immunologiczne | X41 X45 X49 | Oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG oraz ocena awidności przeciwciał w klasie IgG przeciw Toxoplasma gondii metodą immunoenzymatyczną | M2.2/LMK/I/BI 5 |  | Oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG oraz ocena awidności przeciwciał w klasie IgG przeciw Toxoplasma gondii metodą immunoenzymatyczną | Standardowy | Surowica |  | 1-7 dni | Wynik negatywny: - IgM < 0,8 (ratio ) - IgG < 8 IU/ml | n/d | czułość - 100%; swoistość - 97,2% | Wynik pozytywny/niejednoznaczny/negatywny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Stężenie trójglicerydów do 20 mg/ml może mieć wpływ na wyniki. | Kontrola pozytywna, negatywna oraz zestaw standardów dostarczony przez producenta testu. | Toxoplasma gondii - przeciwciała - 5420 AUREVIA 2026 | Wykonanie manulane, ocena spektrofotometryczna wykonana w aparacie HIDEX (Collegium Medicum) | Wysyłka badań po uzyskaniu zgody Dyrektora
Tak |  | Metody immunologiczne | S21 S25 | Oznaczanie przeciwciał przeciw Borreliella spp. w klasie IgM i IgG w surowicy | M2.2/LMK/I/BI 6 | S23 S27 | Oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG oraz określenie wewnątrzoponowego wytwarzania przeciwciał klasy IgG przeciw Borreliella spp. – badanie przesiewowe i test potwierdzenia | Standardowy | Surowica i PMR |  | 1-7 dni | Wynik negatywny: < 16 RU/ml | n/d | surowica: czułość - 100%, swoistość - 96,4% dla IgG PMR: czułość - 75-96%, swoistość - 8-100% | Wynik pozytywny/niejednoznaczny/negatywny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Reakcje krzyżowe z antygenami krętków | Kontrola pozytywna, negatywna oraz zestaw standardów dostarczony przez producenta testu. | Borrelia burgdorferi - przeciwciała - 5960 AUREVIA 2026 | Wykonanie manulane, ocena spektrofotometryczna wykonana w aparacie HIDEX (Collegium Medicum) | Wysyłka badań po uzyskaniu zgody Dyrektora
Tak |  | Metody immunologiczne | S21 | Określenie wewnątrzoponowego wytwarzania przeciwciał klasy IgG przeciw Borreliella spp. |  |  | Oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG oraz określenie wewnątrzoponowego wytwarzania przeciwciał klasy IgG przeciw Borreliella spp. – badanie przesiewowe i test potwierdzenia | Standardowy | Surowica i PMR |  | 1-7 dni | Wartość prawidłowa względnego wskaźnika płyn mózgowo-rdzeniowy/surowica (CSQ rel): < 1,3 | n/d | surowica: czułość - 100%, swoistość - 96,4% dla IgG PMR: czułość - 75-96%, swoistość - 8-100% | Wynik pozytywny/niejednoznaczny/negatywny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Reakcje krzyżowe z antygenami krętków | Kontrola pozytywna, negatywna oraz zestaw standardów dostarczony przez producenta testu. | Borrelia burgdorferi - przeciwciała - 5960 AUREVIA 2026 | Wykonanie manulane, ocena spektrofotometryczna wykonana w aparacie HIDEX (Collegium Medicum) | Wysyłka badań po uzyskaniu zgody Dyrektora
Tylko numer |  | Metody immunologiczne | V100/V14/F73/F78 | Wykrywanie antygenów wirusów SARS-CoV-2, RSV oraz grypy typu A i B | M2.2/LMK/I/BI 7 |  | Wykrywanie antygenów wirusów SARS-CoV-2, RSV oraz grypy typu A i B | Standardowy | Wymaz z nosogardzieli / wymaz z gardła |  | 15-60 minut | Nie stwierdzono antygenów wirusów SARS-CoV-2, RSV i grypy A/B | n/d | LOD: INV A - 1,96 x 10^4 TCID50/ml; INV B: 2,65 x 10^3 TCID50/ml, RSV - 1,15 x 10^4 TCID50/ml | Wynik dodatni/niejednoznaczny/ujemny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Brak informacji | Kontrola wewnętrzna testu. | Wirusy grypy A i B - wykrywanie antygenu - 5671 AUREVIA 2026 Wirus RS – wykrywanie antygenu - 5672 AUREVIA 2026 SARS-Cov-2 – wykrywanie antygenu - 7681 AUREVIA 2026 | Możliwość alternatywnego wykorzystania badania molekularnego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BM 1 | n/d
|  | Metody immunologiczne | U18 | Wykrywanie w moczu antygenu Legionella pneumophila serogrupy 1 | M2.2/LMK/I/BI 8 |  | Wykrywanie w moczu antygenu Legionella pneumophila serogrupy 1 | Standardowy |  |  | 15 - 60 minut | Nie stwierdzono antygenu Legionella pneumophila serogrupy 1 | n/d | Granica wykrywalności NADAL® Legionella Test wynosi 12,5 ng/mL | Wynik dodatni/ujemny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Brak informacji | Kontrola pozytywna oraz negatywna dostarczone przez producenta testu. | Kontrola międzylaboratoryjna badania | Możliwość alternatywnego wykorzystania: - badania molekularnego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BM 3, - badania immunologicznego zgodnie z procedurąM2.2/LMK/I/BI 11. | n/d
Tak |  | Metody immunologiczne | U41 U43 | Oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciw Mycoplasma pneumoniae metodą immunoenzymatyczną | M2.2/LMK/I/BI 11 |  | Oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciw Mycoplasma pneumoniae metodą immunoenzymatyczną | Standardowy | Surowica |  | 1-7 dni | Wynik negatywny: - IgM < 0,8 (ratio) - IgG < 16 RU/ml | n/d | czuułość - 100 %, swoistość - 100% | Wynik pozytywny/niejednoznaczny/negatywny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Reakcje krzyżowe z antygenami bakterii atypowych | Kontrola pozytywna, negatywna oraz zestaw standardów dostarczony przez producenta testu. | Mycoplasma pneumoniae - przeciwciała - 5980 AUREVIA 2026 | Możliwość alternatywnego wykorzystania: - badania molekularnego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BM 3. | n/d
Tak |  | Metody immunologiczne | S65 S67 | Oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciw Chlamydia pneumoniae metodą immunoenzymatyczną |  |  | Oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciw Chlamydia pneumoniae metodą immunoenzymatyczną | Standardowy | Surowica |  | 1-7 dni | Wynik negatywny: - IgM < 0,8 (ratio) - IgG < 16 RU/ml | n/d | czuułość - 100 %, swoistość - 100% | Wynik pozytywny/niejednoznaczny/negatywny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Reakcje krzyżowe z antygenami bakterii atypowych | Kontrola pozytywna, negatywna oraz zestaw standardów dostarczony przez producenta testu. | Chlamydia pneumoniae - przeciwciała - 5620 AUREVIA 2026 | Możliwość alternatywnego wykorzystania: - badania molekularnego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BM 3. | n/d
Tak |  | Metody immunologiczne | U17 U16 | Oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciw Legionella pneumophila metodą immunoenzymatyczną |  |  | Oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciw Legionella pneumophila metodą immunoenzymatyczną | Standardowy | Surowica |  | 1-7 dni | Wynik negatywny: - IgM < 0,8 (ratio) - IgG < 16 RU/ml | n/d | czuułość - 100 %, swoistość - 100% | Wynik pozytywny/niejednoznaczny/negatywny: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Reakcje krzyżowe z antygenami bakterii atypowych | Kontrola pozytywna, negatywna oraz zestaw standardów dostarczony przez producenta testu. | Kontrola międzylaboratoryjna badania | Możliwość alternatywnego wykorzystania: - badania molekularnego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BM 3. | n/d
Tak |  | Metody immunologiczne | S49 | Wykrywanie w kale antygenów Campylobacter jejuni za pomocą metod immunologicznych | M2.2/LMK/I/BI 14 |  | Wykrywanie w kale antygenów wirusów, bakterii i/lub toksyn za pomocą metod immunologicznych | Standardowy | Kał | KARA | 3 godziny | Wynik ujemny | n/d | czułość > 99%, swoistość > 99,9% | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Wyniki mogą być niewiarygodne w dla noworodków (Rota, Adeno). Zaleca się potwierdzenie wyniku metodami molekularnymi (PCR) | Kontrola wewnętrzna testu. | Kontrola międzylaboratoryjna badania | Możliwość alternatywnego wykorzystania badania molekularnego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BM 3 | n/d
Tak |  | Metody immunologiczne | F11 | Wykrywanie w kale antygenów Norowirusów za pomocą metod immunologicznych |  |  | Wykrywanie w kale antygenów wirusów, bakterii i/lub toksyn za pomocą metod immunologicznych | Standardowy | Kał | KARA | 3 godziny | Wynik ujemny | n/d | czułość > 99%, swoistość > 99,9% | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Wyniki mogą być niewiarygodne w dla noworodków (Rota, Adeno). Zaleca się potwierdzenie wyniku metodami molekularnymi (PCR) | Kontrola wewnętrzna testu. | Norowirusy - wykrywanie antygenów - 5686 AUREVIA 2026 | Możliwość alternatywnego wykorzystania badania molekularnego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BM 3 | n/d
Tak |  | Metody immunologiczne | F37 | Wykrywanie w kale antygenów Rota/Adenowirusów za pomocą metod immunologicznych |  |  | Wykrywanie w kale antygenów wirusów, bakterii i/lub toksyn za pomocą metod immunologicznych | Standardowy | Kał | KARA | 3 godziny | Wynik ujemny | n/d | czułość > 99%, swoistość > 99,9% | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Wyniki mogą być niewiarygodne w dla noworodków (Rota, Adeno). Zaleca się potwierdzenie wyniku metodami molekularnymi (PCR) | Kontrola wewnętrzna testu. | Rota- i adenowirusy - wykrywanie antygenu - 5098 AUREVIA 2026 | Możliwość alternatywnego wykorzystania badania molekularnego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BM 3 | n/d
Tak |  | Metody immunologiczne | S81 S82 S83 | Wykrywanie Clostridioides difficile oraz ocena obecności toksyn A, B i toksyny binarnej | M2.2/LMK/I/BP 15 | S83/2 90.92/4 | Wykrywanie Clostridioides difficile oraz ocena obecności toksyn A, B i toksyny binarnej | Standardowy | Kał | KARA | 2 dni | Badanie w kierunku Clostridioides difficile ujemne. | Clostridioides difficile szczepy toksynotwórcze | czułość > 99%, swoistość > 99,9% | Parametr krytyczny (wyłącznie dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu): sms Wynik dodatni/ujemny/nosicielstwo: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywanie i transportem materiału klinicznego do badania mikrobiologicznego | Kontrola wewnętrzna testu. | Clostridioides difficile - hodowla i wykrywanie - 5200 AUREVIA 2026 | Możliwość alternatywnego wykorzystania badania molekularnego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BM 3 | n/d
|  | Metody biologii molekularnej | V99/F73/V14 | Wykrywanie RNA koronawirusa SARS-CoV-2, wirusów grypy i RSV metodą Real-Time RT-PCR | M2.2/LMK/I/BM 1 |  | Wykrywanie RNA koronawirusa SARS-CoV-2, wirusów grypy i RSV metodą Real-Time RT-PCR | Standardowy | Wymaz z nosogardzieli | CoV-2+INV+RSV Wymaz z nosogardzieli | 2-6 godzin | Niewykrycie RNA SARS-CoV-2, wirusów grypy i RSV | n/d | Limit detekcji testu dla wykrywanego wirusa: SARS-CoV-2: 700 kopii/ml Grypa typu A: 5,6 x 103 TCID50/ml Grypa typu B: 9,6 x 103 TCID50/ml RSV: 5,6 x 103 TCID50/ml | Wynik dodatni/ujemny/niejednoznaczny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Test zawiera kontrolę wewnętrzną ukierunkowaną na wykrywanie genu ludzkiej RNazy P, która służy zarówno jako kontrola ekstrakcji endogennego kwasu nukleinowego (DNA obecne będzie we wszystkich prawidłowo pobranych próbkach) oraz jako wewnętrzna kontrola amplifikacji. | SARS-CoV-2 - wykrywanie kwasów nukleinowych - 5676 AUREVIA 2026 Wirusy grypy A i B i wirus RS - wykrywanie kwasów nukleinowych - 5670 AUREVIA 2026 | Możliwość alternatywnego wykorzystania badania: - molekularnego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BM 3, - immunologicznego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/BI 7 | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody biologii molekularnej | F26 | Wykrywanie DNA cytomegalowirusa (CMV) metodą real-time PCR - badanie ilościowe | M2.2/LMK/I/BM 2 |  | Wykrywanie DNA cytomegalowirusa (CMV), wirusa Epsteina-Barr (EBV), wirusa BK (BKV), wirusa JC (JCV) i adenowirusa (AdV) metodą real-time PCR - badanie ilościowe | Standardowy | Krew pełna | CMV/EBV_KR | 1-7 dni | Niewykrycie DNA wirusa CMV | n/d | Zakres liniowy metody ilościowej: CMV: 1010 IU/ml - 102,5 IU/ml, EBV: 1010 IU/ml-102,5 IU/ml, BKV: 1010 IU/ml-103 IU/ml, JCV: 1010-102 IU/ml, AdV: 1010 kopii/ml-102,5 kopii/ml | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | CMV i EBV - wykrywanie kwasów nukleinowych, ilościowo - 5651 AUREVIA 2026 | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny | Wysyłka badań po uzyskaniu zgody Dyrektora
Tak |  | Metody biologii molekularnej |  | Wykrywanie DNA wirusa Epsteina-Barr (EBV) metodą real-time PCR - badanie ilościowe |  |  |  | Standardowy | Krew pełna | CMV/EBV_KR | 1-7 dni | Niewykrycie DNA wirusa EBV | n/d | Zakres liniowy metody ilościowej: CMV: 1010 IU/ml - 102,5 IU/ml, EBV: 1010 IU/ml-102,5 IU/ml, BKV: 1010 IU/ml-103 IU/ml, JCV: 1010-102 IU/ml, AdV: 1010 kopii/ml-102,5 kopii/ml | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | CMV i EBV - wykrywanie kwasów nukleinowych, ilościowo - 5651 AUREVIA 2026 | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny | Wysyłka badań po uzyskaniu zgody Dyrektora
Tak |  | Metody biologii molekularnej | V38.8 | Wykrywanie DNA wirusa BK (BKV) metodą real-time PCR - badanie ilościowe |  |  |  | Standardowy | Krew pełna | CMV/EBV_KR | 1-7 dni | Niewykrycie DNA wirusa BKV | n/d | Zakres liniowy metody ilościowej: CMV: 1010 IU/ml - 102,5 IU/ml, EBV: 1010 IU/ml-102,5 IU/ml, BKV: 1010 IU/ml-103 IU/ml, JCV: 1010-102 IU/ml, AdV: 1010 kopii/ml-102,5 kopii/ml | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | BKV - wykrywanie kwasów nukleinowych wirusa (pięć próbek) - QAV144166_2 RANDOX | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny | Wykrywanie BKV w moczu: Umowa z ALAB (do 31.12.2026 r.)
Tak |  | Metody biologii molekularnej | V47 | Wykrywanie DNA wirusa JC (JCV) metodą real-time PCR - badanie ilościowe |  |  |  | Standardowy | Krew pełna | CMV/EBV_KR | 1-7 dni | Niewykrycie DNA wirusa JCV | n/d | Zakres liniowy metody ilościowej: CMV: 1010 IU/ml - 102,5 IU/ml, EBV: 1010 IU/ml-102,5 IU/ml, BKV: 1010 IU/ml-103 IU/ml, JCV: 1010-102 IU/ml, AdV: 1010 kopii/ml-102,5 kopii/ml | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | JCV - wykrywanie kwasów nukleinowych wirusa (pięć próbek) - QAV074196_2 RANDOX | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny | Wysyłka badań po uzyskaniu zgody Dyrektora
Tak |  | Metody biologii molekularnej | F01.103.882 | Wykrywanie DNA adenowirusa (AdV) metodą real-time PCR - badanie ilościowe |  |  |  | Standardowy | Krew pełna | CMV/EBV_KR | 1-7 dni | Niewykrycie DNA wirusa AdV | n/d | Zakres liniowy metody ilościowej: CMV: 1010 IU/ml - 102,5 IU/ml, EBV: 1010 IU/ml-102,5 IU/ml, BKV: 1010 IU/ml-103 IU/ml, JCV: 1010-102 IU/ml, AdV: 1010 kopii/ml-102,5 kopii/ml | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | W toku | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny | Wykrywanie AdV: SU/K/FDS/597/2024/W
Tylko numer |  | Metody biologii molekularnej | UWBF/4 | Płyn mózgowo-rdzeniowy w kierunku wykrywania materiału genetycznego wirusów, bakterii i drożdży | M2.2/LMK/I/BM 3 |  | Wykrywanie materiału genetycznego bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych, wirusów, drożdży i pasożytów oraz genów kodujących wybrane mechanizmy antybiotykooporności bakterii w materiale klinicznym metodą nested multipleks PCR w aparacie BioFire® Filmarray® Torch (bioMérieux) | Standardowy | Kał, aspirat tchawiczy, popłucznyny oskrzelowo-pęcherzykowe, wymaz z nosogardzieli, plwocina |  | 2-3 godziny | Nie stwierdzono materiału genetycznego wirusów / bakterii / pasożytów określonych zakresem panelu diagnostycznego - w zależności od kierunku badania | n/d |  | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | Zapalenie opon mózgowych i mózgu multiplex - wykrywanie kwasów nukleinowych - 5303 AUREVIA 2026 | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny Możliwość alternatywnego wykorzystania: - badania posiewowego zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/BP 3 | Pakiet Neuro 9 (Adenovirus, Voricella-zoster virus, Human herpesvirus 7, EBV, Herpea simple virus 1,2, Enterovirus, Human herpesvirus 6, hCMV, Parvovirus B19): Umowa SU/K/FDS/1028/2025/W - IGS
|  |  | VUBF/1 | Wymaz z nosogardzieli w kierunku wykrywania materiału genetycznego wirusów i bakterii (Respiratory 2.1 plus Panel) | [7 empty] | Nie stwierdzono materiału genetycznego wirusów / bakterii / pasożytów określonych zakresem panelu diagnostycznego - w zależności od kierunku badania | n/d |  | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | Choroby układu oddechowego (multiplex) - wykrywanie kwasów nukleinowych - 5300 AUREVIA 2026 | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny Możliwość alternatywnego wykorzystania: - badania molekularnego zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/BM 1 w zakresie tej instrukcji - badania immunologicznego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BI 7, M2.2/LMK/I/BI 11 LUB M2.2/LMK/I/BI 15 | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | VUBF/2 | Plwocina w kierunku wykrywania materiału genetycznego wirusów, bakterii (w tym atypowych) oraz wybranych mechanizmów antybiotykooporności (PNplus) | [7 empty] | Nie stwierdzono materiału genetycznego wirusów / bakterii / pasożytów określonych zakresem panelu diagnostycznego - w zależności od kierunku badania | n/d |  | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | Choroby układu oddechowego (multiplex) - wykrywanie kwasów nukleinowych - 5301 | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny Możliwość alternatywnego wykorzystania: - badania molekularnego zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/BM 1 w zakresie tej instrukcji - badania immunologicznego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BI 11 LUB M2.2/LMK/I/BI 16 | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  |  | Aspirat tchawiczy/BAL w kierunku wykrywania materiału genetycznego wirusów, bakterii (w tym atypowych) oraz wybranych mechanizmów antybiotykooporności (Pneumoniae plus Panel) | [7 empty] | Nie stwierdzono materiału genetycznego wirusów / bakterii / pasożytów określonych zakresem panelu diagnostycznego - w zależności od kierunku badania | n/d |  | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | Choroby układu oddechowego (multiplex) - wykrywanie kwasów nukleinowych - 5302 AUREVIA 2026 | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny Możliwość alternatywnego wykorzystania: - badania molekularnego zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/BM 1 w zakresie tej instrukcji - badania immunologicznego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BI 11 LUB M2.2/LMK/I/BI 17 | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | 91.59 | Płyn stawowy w kierunku wykrywania materiału genetycznego bakterii, grzybów oraz wybranych mechanizmów antybiotykooporności | [7 empty] | Nie stwierdzono materiału genetycznego wirusów / bakterii / pasożytów określonych zakresem panelu diagnostycznego - w zależności od kierunku badania | n/d |  | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | Kontrola metody | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny Możliwość alternatywnego wykorzystania: - badania posiewowego zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/BP 4 | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | VUXBF/2 | Kał w kierunku wykrywania materiału genetycznego wirusów, bakterii i pasożytów | [7 empty] | Nie stwierdzono materiału genetycznego wirusów / bakterii / pasożytów określonych zakresem panelu diagnostycznego - w zależności od kierunku badania | n/d |  | Parametr krytyczny - stwierdzenie genu toksyny C. difficile: sms Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | Wirusowe choroby przewodu pokarmowego (multiplex) - wykrywanie kwasów nukleinowych - 5304 Pasożyty w kale (multiplex) - wykrywanie kwasów nukleinowych - 5472 | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny Możliwość alternatywnego wykorzystania: - badania posiewowego zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/BP 14 - badania immunologicznego zgodnie z procedurą M2.2/LMK/I/BI 14, M2.2/LMK/I/BP 15 | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
|  |  | UWBF/1 | Wykrywanie materiału genetycznego drobnoustrojów w posiewach krwi przy zastosowaniu aparatu BioFire® Filmarray Torch | [7 empty] | Nie stwierdzono materiału genetycznego bakterii /grzybów określonych zakresem panelu diagnostycznego. | n/d |  | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | Każdy z tych testów zawiera: kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji materiału genetycznego (kontrola ekstrakcji kwasu nukleinowego i reakcji amplifikacji) oraz kalibratory o znanych stężeniach z których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia dla oceny ilościowej stężenia wirusa. | Posiew krwi (włączając multipleksowe metody diagnozowania zakażeń krwi) - 5100 AUREVIA 2026 | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny Możliwość alternatywnego wykorzystania: - badania idnetyfikacji bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/IP 2 | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody biologii molekularnej | F92 | Wykrywanie RNA wirusa HIV-1 metodą real-time RT-PCR – badanie ilościowe | M2.2/LMK/I/BM 4 |  | Wykrywanie RNA wirusa HIV-1 metodą real-time RT-PCR – badanie ilościowe | PILNE Standardowy | Osocze | HIV | 5 godzin 1 - 3 dni | Niewykrycie RNA wirusa HIV-1 | n/d | Zakres liniowy metody ilościowej HIV-1: 40 kopii/ml - 107 kopii/ml | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | HIV-1 GeneXpert: kontrola adekwatności objętości próbki (SVA), wewnętrzne wzorce ilościowe górnej i dolnej granicy (IQS-H i IQS-L), parametry właściwe dla serii do pomiaru ilościowego (LSP), kontrola sondy (PCC) | HIV-1- wykrywanie RNA - 5680 AUREVIA 2026 | Wstrzymanie oznaczeń do czasu wznowienia pracy aparatu | WSSE - działalność statutowa
Tak |  | Metody biologii molekularnej | V56/1 | Wykrywanie RNA wirusa HCV metodą real-time RT-PCR | M2.2/LMK/I/BM 5 |  | Wykrywanie RNA wirusa HCV metodą real-time RT-PCR | PILNE Standardowy |  |  | 5 godzin 1 - 3 dni | Niewykrycie RNA wirusa HCV | n/d | Zakres liniowy metody ilościowej HCV: 10 IU/ml - 108 IU/ml | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | HCV GeneXpert: kontrola adekwatności objętości próbki (SVA), wewnętrzne wzorce ilościowe górnej i dolnej granicy (IQS-H i IQS-L), kontrola sondy (PCC) | HCV - wykrywanie RNA - 5678 AUREVIA | Wstrzymanie oznaczeń do czasu wznowienia pracy aparatu | Alternatywnie wykrywanie RNA HCV zgodnie z umową z Synevo (do 30.04.2027 r.)
Tak |  | Metody biologii molekularnej | V47/1 V88.8 | Wykrywanie DNA wirusa HBV metodą real-time RT-PCR – badanie ilościowe | M2.2/LMK/I/BM 6 |  | Wykrywanie DNA wirusa HBV metodą real-time RT-PCR – badanie ilościowe | PILNE Standardowy |  |  | 5 godzin 1 - 7 dni | Niewykrycie DNA wirusa HBV | n/d | Zakres liniowy metody ilościowej HBV - GeneXpert: 10 IU/ml - 109 IU/ml; GeneProof: 1010 IU/ml-102 IU/ml | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania molekularnego, obecność inbibitorów reakcji PCR | HBV GeneXpert: kontrola adekwatności objętości próbki (SVA), wewnętrzne wzorce ilościowe górnej i dolnej granicy (IQS-H i IQS-L), parametry właściwe dla serii do pomiaru ilościowego (LSP), kontrola sondy (PCC); HBV GeneProof: kontrola wewnętrzna dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego oraz kalibratory na podstawie których wykreślana jest krzywa kalibracyjna jako punkt odniesienia do oceny ilościowej stężenia wirusa. | HBV - wykrywanie DNA - 5679 AUREVIA 2026 | Instrukcja zawiera dwie możliwości wykonania oznaczeń, na dwóch niezależnych aparatach. W przypadku awarii jednego z nich drugi, zabezpiecza tok diagnostyczny. | Wysyłka badań po uzyskaniu zgody Dyrektora
Tak |  | Metody identyfikacji | 91.91 | Przygotowanie i ocena preparatów mikroskopowych | M2.2/LMK/I/IP 1 |  | Przygotowanie i ocena preparatów mikroskopowych | Standardowy | Różne |  | 30 minut | n/d | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | n/d | Rodzaj zastosowanego podłoża Czas hodowli | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/3LMK | Praktyczna - preparaty mikroskopowe (5 preparatów) - Runda IV POLMICRO 2050 | Zastosowanie metod manualnych barwienia | n/d
Tak |  | Metody identyfikacji | UWMS/1 UWMS/2 UWMS/3 UWMS/4 | Identyfikacja drobnoustrojów (bakterii i grzybów) metodą spektrometrii mas | M2.2/LMK/I/IP 2 |  | Identyfikacja drobnoustrojów (bakterii i grzybów) metodą spektrometrii mas | Standardowy | n/d |  | 20 minut- 1 godzina | n/d | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | n/d | Rodzaj zastosowanego podłoża Czas hodowli | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/3LMK | Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 | Dwa aparaty na stanie LMK - w przypadku awarii jednego z nich, drugi zabezpiecza tok diagnostyczny. | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody identyfikacji | U74 | Identyfikacja Streptococcus spp. metodami fenotypowymi | M2.2/LMK/I/IP 3 |  | Identyfikacja Streptococcus spp. metodami fenotypowymi | Standardowy | n/d |  | 30-40 minut | n/d | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | n/d | Rodzaj zastosowanego podłoża Czas hodowli | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/3LMK | Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2027 | n/d | n/d
W toku |  | Metody identyfikacji | 91.99 FT-IR/1 | Ocena podobieństwa izolatów drobnoustrojów (bakterii i grzybów) metoda spektroskopii z transformata Fourniera (FT) w podczerwieni (IR) (and. Fourier Transform – Infrared, FT-IR) z wykorzystaniem systemu IR Biotyper (Bruker Daltonics GmbH & Co. KG) i oprogramowania OPUS oraz IR Biotyper (Bruker Daltonics GmbH & Co. KG) | U5 |  | Ocena podobieństwa izolatów drobnoustrojów (bakterii i grzybów) metoda spektroskopii z transformata Fourniera (FT) w podczerwieni (IR) (and. Fourier Transform – Infrared, FT-IR) z wykorzystaniem systemu IR Biotyper (Bruker Daltonics GmbH & Co. KG) i oprogramowania OPUS oraz IR Biotyper (Bruker Daltonics GmbH & Co. KG) | Standardowy | n/d |  | 4-7 dni | n/d | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | Raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej / wynik przekazywany do Sekcji Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń | Rodzaj zastosowanego podłoża Czas hodowli | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/3LMK | n/d | Analiza oparta na porównaniu cech fenotyopowych szczepów | n/d
Tak |  | Metody oceny lekowrażliwości i mechanizmów oporności | U841 U841/1 U841P U841B W841 | Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów metodą krążkowo-dyfuzyjną | M2.2/LMK/I/BL 1 |  | Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów metodą krążkowo-dyfuzyjną | Standardowy | n/d |  | 18-24 godziny | n/d | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | n/d | Rodzaj zastosowanego podłoża Czas hodowli Warunki hodowli Stężenia antybiotyków | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/4LMK | Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2026 | Możliwość oznaczenia wrażliwości metodą najmniejszego stężenia hamującego wzrost drobnoustorjów zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/BL 2 lub metodami automatycznymi zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/BL 5 | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody oceny lekowrażliwości i mechanizmów oporności | U842/1 U842/2 U842BB U843/1 W842/1 W842/2 W843/5 U843/2 | Ocena najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost drobnoustrojów | M2.2/LMK/I/BL 2 |  | Ocena najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost drobnoustrojów | Standardowy | n/d |  | 18-24 godziny | n/d | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | n/d | Rodzaj zastosowanego podłoża Czas hodowli Warunki hodowli Stężenia antybiotyków | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/4LMK | Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2027 | Możliwość oznaczenia wrażliwości metodą metodami automatycznymi zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/BL 5 | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody oceny lekowrażliwości i mechanizmów oporności | U841M U99.032/1 U846 846/1 846/2 | Wykrywanie mechanizmów oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe | M2.2/LMK/I/BL 3 |  | Wykrywanie mechanizmów oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe | Standardowy | n/d |  | 18-24 godziny | n/d | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | n/d | Rodzaj zastosowanego podłoża Czas hodowli Warunki hodowli Stężenia antybiotyków | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/4LMK | Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2028 | Zastosowanie metod manualnych oceny mechanizmów oporności | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
Tak |  | Metody oceny lekowrażliwości i mechanizmów oporności | U846/1 | Wykrywanie karbapenemaz z użyciem testu CIM (Carbapenem Inactivation Method) | M2.2/LMK/I/BL 4 |  | Wykrywanie karbapenemaz z użyciem testu CIM (Carbapenem Inactivation Method) (Carbapenem Inactivation Method) | Standardowy |  |  | 18-24 godziny | n/d | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | n/d | Rodzaj zastosowanego podłoża Czas hodowli Warunki hodowli Stężenia antybiotyków | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/4LMK | Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2029 | Możliwość zastosowania metod wykrywania mechanizmów oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/BL 3 | n/d
tak |  | Metody oceny lekowrażliwości i mechanizmów oporności | U843/1 U843/4 U843/5 | Ocena antybiotykowrażliwości drobnoustrojów metodami automatycznymi | M2.2/LMK/I/BL 5 |  | Ocena antybiotykowrażliwości drobnoustrojów metodami automatycznymi | Standardowy | n/d |  | 18-48 godzin | n/d | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | n/d | Rodzaj zastosowanego podłoża Czas hodowli Warunki hodowli Stężenia antybiotyków | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/4LMK | Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2030 | Wmożliwość manualnego wykonania oznaczenia antybiotykowrażliwości zgodnie z instrukcją M2.2/LMK/I/L 1 i/lub M2.2/LMK/I/BL 2 | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
TAK |  | Metody oceny lekowrażliwości i mechanizmów oporności | U847/1 | Identyfikacja wyników oznaczenia typu oddziaływań pomiędzy dwoma lekami przeciwdrobnoustrojowymi | M2.2/LMK/I/BL 6 |  | Identyfikacja wyników oznaczenia typu oddziaływań pomiędzy dwoma lekami przeciwdrobnoustrojowymi | Standardowy | n/d |  | 24-48 godzin | n/d | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | n/d | Rodzaj zastosowanego podłoża Czas hodowli Warunki hodowli Stężenia antybiotyków | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/4LMK | Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - antybiotykowrażliwość (3 próbki) - Runda III POLMICRO 2031 | n/d | UMOWA nr 24/2025 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
W toku |  | Inne | U783/1 | Archiwizacja szczepów do badań epidemiologicznych | U6 |  | Archiwizacja szczepów do badań epidemiologicznych | Standardowy | n/d |  | 1 - 3 dni | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d
Tylko numer |  | Inne | U783 | Przygotowanie szczepu bakteryjnego do wysłania do ośrodków referencyjnych oraz do wysłania do wykonania autoszczepionki lub identyfikacji bakteriofagowej | U7 |  | Przygotowanie szczepu bakteryjnego do wysłania do ośrodków referencyjnych oraz do wysłania do wykonania autoszczepionki lub identyfikacji bakteriofagowej | Standardowy | Różne |  | 1-5 dni | n/d | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych | n/d | n/d | n/d | Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda I POLMICRO Mikrobiologia 2026 Praktyczna - szczepy drobnoustrojów - identyfikacja (5 próbek) - Runda II POLMICRO 2026 | n/d | n/d
| Badanie parazytologiczne | Metoda mikroskopowa | 90.94 | Badanie mikroskopowe kału w kierunku pasożytów | M2.2/LMK/I/PAR 1 |  | Badanie mikroskopowe kału w kierunku pasożytów | Standardowy |  |  | 1 - 7 dni | Pasożytów nie wykryto. | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych Ujemny wynik badania nie wyklucza obecności pasożytów w badanym materiale. Ze względu na okresowe wydalanie form diagnostycznych pasożytów w kale zaleca się wykonanie badania z co najmniej trzech próbek pobranych w odstępach 2-3 dni. W przypadku utrzymującego się podejrzenia inwazji pasożytniczej należy rozważyć powtórzenie badania oraz zastosowanie innych metod diagnostyczncych. | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania parazytologicznego. Przyjmowanie przez pacjenta leków przeciwpasożytniczych. | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/1-7LMK | W toku | n/d | Wysyłka badań po uzyskaniu zgody Dyrektora
|  | Metoda mikroskopowa | 90.94/2 | Badanie mikroskopowe wymazu okołoodbytniczego w kierunku owsika ludzkiego (Enterobius vermicularis) | M2.2/LMK/I/PAR 2 |  | Badanie mikroskopowe wymazu okołoodbytniczego w kierunku owsika ludzkiego (Enterobius vermicularis) | Standardowy |  |  | 1 - 7 dni | Niestwierdzenie obecności jaj Enterobius vermicularis w badanym preparacie mikroskopowym. | n/d | Brak możliwości określanie niepewności pomiaru za pomocą wartości liczbowych Ujemny wynik badania nie wyklucza obecności pasożytów w badanym materiale. Ze względu na okresowe wydalanie form diagnostycznych pasożytów w kale zaleca się wykonanie badania z co najmniej trzech próbek pobranych w odstępach 2-3 dni. W przypadku utrzymującego się podejrzenia inwazji pasożytniczej należy rozważyć powtórzenie badania oraz zastosowanie innych metod diagnostyczncych. | Wynik dodatni/ujemny/Bez wyniku: raport z badania mikrobiologicznego w systemie OpenCare/ raport w wersji papierowej | Błędy związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału klinicznego do badania parazytologicznego. Przyjmowanie przez pacjenta leków przeciwpasożytniczych. | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana zgodnie z procedurą P/LA 5/1-7LMK | W toku | n/d | Wysyłka badań po uzyskaniu zgody Dyrektora
Wzór formularza raportu z wyników badań laboratoryjnych - załącznik do procedury P/LA 3.1/1LMK

## SYNEVO
Nazwa badania zgodna z aktualnym stanem wiedzy | Nr umowy | Metoda/technika wykonywania badania | Tryb zlecania i wykonywania badania | Materiał kliniczny | Czas uzyskania wyniku badania od czasu otrzymania próbki, TAT | Przedział wartości referencyjnych z uwzględnieniem różnic wynikających z podziału na wiek, płeć pacjenta | Istotne dane które mogą interferować w wynik badania | Parametr krytyczny (TAK / NIE) | Niepewność pomiaru / wyniku badania / poziomu błędów (jeśli dotyczy) | Wzór formularza raportu z wyników badań laboratoryjnych | Sposób przekazywania zleceniodawcy wyników badań (wyszczególnić każdy sposób, uwzlędniając parametry krytyczne (jeśli dotyczy)) | Deklaracja wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (TAK / NIE) | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna (TAK / NIE) Jeśli TAK - jaki dostawca kontroli i data ostatniej kontroli, jeśli NIE - powód
Przeciwciała w klasach IgM i IgG przeciw Corynebacterium diphtheriae | SU/K/FDS/220/2024/W - SYNEVO | Metoda Elisa | Rutynowy | Surowica | 14 dni roboczych | brak pewnej ochrony - pewna ochrona | 2-8°C 7 dni, dłuższe przechowywanie w -20°C |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online | TAK
Przeciwciała w klasach IgM i IgG przeciw Clostridium tetani | SU/K/FDS/220/2024/W - SYNEVO | Turbidymetryczna | Rutynowy | Surowica | 7 dni roboczych | Próg różnicowania dla wystąpienia odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu p/Clostridium tetani wynosi dla p/c IgG 0,1 IU/ml. | Surowica stabilna w temp. 2-8 C do 48h, dłuższe przechowywanie i transport surowicy w temp. -20 C. Surowica nie może mieć śladów hemolizy. P-ciała p/tężcowe IgG - poziom przeciwciał poszczepiennych |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online
Przeciwciała przeciw Ascaris lumbricoides | SU/K/FDS/220/2024/W - SYNEVO | Metoda: immunoenzymatyczna ELISA | Rutynowy | Surowica | 8 dni roboczych | Ujemny < 9,0 Wątpliwy 9 – 11 Dodatni > 11 | 5 dni w temp. 2 – 8°C |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online | TAK
Przeciwciała w klasach IgM i IgG przeciw Echinococcus spp. | SU/K/FDS/220/2024/W - SYNEVO | Odczyn immunoenzymatyczny ELISA | Rutynowy | Surowica | - | Ujemny | Stabilność/transport materiału 5 dni w temp. 2 -8°C. Materiału NIE ZAMRAŻAĆ, |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online
Serotypowanie Salmonella spp. | SU/K/FDS/220/2024/W - SYNEVO |  | Rutynowy | Szczep bakteryjny | [5 empty] | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online | TAK
Badanie serologiczne w kierunku kiły TPHA w surowicy (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO | Hemaglutynacja płytkowa, wykrywanie przeciwciał (test półilościowy) | Rutynowy | Surowica | 6 dni roboczych | Ujemny | 2-8 C 8 dni (-15)-(-25)°C 3 m-ce |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online | TAK | TAK
Badanie serologiczne w kierunku kiły TPHA w płynie mózgowo-rdzeniowym (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO | Hemaglutynacja płytkowa, wykrywanie przeciwciał (test półilościowy) | Rutynowy | Płyn mózgowo-rdzeniowy | 6 dni roboczych | Ujemny | Próbka nie może mieć śladów hemolizy i lepemii. 2-8 C 8 dni (-15)-(-25)°C 3 m-ce |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online | TAK | TAK
Badanie serologiczne w kierunku kiły FTA w surowicy (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO | Odczyn immunofluorescencji (test ilościowy) | Rutynowy | Surowica | 6 dni roboczych | Ujemny | Wypełnić "Skierowanie na badania serologiczne w kierunku kiły", na skierowaniu podać adres zamieszkania. Surowica i PMR 2-8 C 8 dni (-15)-(-25)°C 3 m-ce |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online | TAK | TAK
Badanie serologiczne w kierunku kiły FTA w płynie mózgowo-rdzeniowym (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO | Odczyn immunofluorescencji (test ilościowy) | Rutynowy | Płyn mózgowo-rdzeniowy | 6 dni roboczych | Ujemny | Wypełnić "Skierowanie na badania serologiczne w kierunku kiły", na skierowaniu podać adres zamieszkania. Surowica i PMR 2-8 C 8 dni (-15)-(-25)°C 3 m-ce |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online | TAK | TAK
Badanie serologiczne w kierunku kiły FTA ABS w surowicy (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO | Odczyn immunofluorescencji (test jakościowy) | Rutynowy | Surowica | 6 dni roboczych | Ujemny | Wypełnić "Skierowanie na badania serologiczne w kierunku kiły", na skierowaniu podać adres zamieszkania. Surowica i PMR 2-8 C 8 dni (-15)-(-25)°C 3 m-ce |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online | TAK | TAK
Badanie serologiczne w kierunku kiły FTA ABS w płynie mózgowo-rdzeniowym (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO | Odczyn immunofluorescencji (test jakościowy) | Rutynowy | Płyn mózgowo-rdzeniowy | 6 dni roboczych | Ujemny | Wypełnić "Skierowanie na badania serologiczne w kierunku kiły", na skierowaniu podać adres zamieszkania. urowica i PMR 2-8 C 8 dni (-15)-(-25)°C 3 m-ce |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online | TAK | TAK
Badanie VDRL w surowicy (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO | Aglutynacja (test ilościowy) | Rutynowy | Surowica | 6 dni roboczych | Ujemny | Wypełnić "Skierowanie na badania serologiczne w kierunku kiły", na skierowaniu podać adres zamieszkania. Surowica 2-8 C 8 dni (-15)-(-25)°C 3 m-ce PMR 2-8°C do 7 dni. |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online | TAK | TAK
Badanie VDRL w płynie mózgowo-rdzeniowym (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO | Aglutynacja (test półilościowy) | Rutynowy | Płyn mózgowo-rdzeniowy | 6 dni roboczych | Ujemny | Wypełnić "Skierowanie na badania serologiczne w kierunku kiły", na skierowaniu podać adres zamieszkania. PMR 2-8°C do 7 dni. |  |  | Format A4 z opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a. | Papierowy wydruk przekazywany przez kuriera, Na wniosek możliwość założenia konta do wyników elektronicznych- Synevo online | TAK | TAK

## ALAB
Nazwa badania zgodna z aktualnym stanem wiedzy | Nr umowy | SYMBOL ALAB | Metoda/technika wykonywania badania | Tryb zlecania i wykonywania badania | Materiał kliniczny | Czas uzyskania wyniku badania od czasu otrzymania próbki, TAT (dni) | Przedział wartości referencyjnych z uwzględnieniem różnic wynikających z podziału na wiek, płeć pacjenta | Istotne dane które mogą interferować w wynik badania | Parametr krytyczny (TAK / NIE) | Niepewność pomiaru / wyniku badania / poziomu błędów (jeśli dotyczy) | Wzór formularza raportu z wyników badań laboratoryjnych | Sposób przekazywania zleceniodawcy wyników badań (wyszczególnić każdy sposób, uwzlędniając parametry krytyczne (jeśli dotyczy)) | Deklaracja wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (TAK / NIE) | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna (TAK / NIE) Jeśli TAK - jaki dostawca kontroli i data ostatniej kontroli, jeśli NIE - powód
Pasożyty w kale | SU/K/FDS/216/2024/W - ALAB | KA-PAS | manualna, ocena mikroskopowa | rutynowy | kał | 1 | nie wykryto | przeterminowany materiał | NIE | nie dotyczy | formularz wyników badań | elektronicznie i papierowo | TAK | NIE
Owsiki | SU/K/FDS/216/2024/W - ALAB | OWSIKI | manualna, ocena mikroskopowa | rutynowy | wycier okołoodbytniczy pobrany po dwóch godzinach od zaśnięcia dziecka lub rano zaraz po przebudzeniu przed wypróżnieniem | 1 | nie wykryto | zła pora pobrania | NIE | nie dotyczy | formularz wyników badań | elektronicznie i papierowo | TAK | NIE
Lamblia w kale - antygen Gardia lamblia | SU/K/FDS/216/2024/W - ALAB | LAMBLIE | Immunochromatograficzny test kasetkowy | rutynowy | kał | 1 | ujemny | złe próbkowanie (niereprezentacyjny materiał) | NIE | nie dotyczy | formularz wyników badań | elektronicznie i papierowo | TAK | NIE
Badanie moczu w kierunku BK | SU/K/FDS/216/2024/W - ALAB | TBC-PBK | Posiew w kierunku gruźlicy na podłoża stałe | rutynowy | Plwocina, popłuczyny oskrzelowe, wydzielina z oskrzeli lub tchawicy, sok żoładkowy, PMR, mocz, bioptat, inny materiał na zyczenie, krew EDTA w przypadku bakteriemii, sepsy lub ogólnego zakażenia, NIE SUROWICA | 94 | ujemny | niejałowo pobrany materiał | NIE | nie dotyczy | formularz wyników badań | elektronicznie i papierowo | TAK | NIE
Diagnostyka w kierunku choroby kociego pazura (Bartonella henselae) | SU/K/FDS/216/2024/W - ALAB | KOTP-G | CLIA | rutynowy | surowica | 11 | < 0,9 ujemny | HIL | NIE | nie dotyczy | formularz wyników badań | elektronicznie i papierowo | TAK | NIE
ADV DNA metodą PCR - badanie ilościowe | SU/K/FDS/597/2024/W - ALAB | ADE-WIR | Real Time PCR | rutynowy | aspirat, osocze EDTA, kał, wymaz z nosa, wymaz z gardła, wymaz z nosogardzieli, wymaz z worka spojówkowego, mocz, krew pełna EDTA, PMR | 6 | ujemny | czynniki interferujące w reakcję PCR | NIE | nie dotyczy | formularz wyników badań | elektronicznie i papierowo | TAK | NIE
ADV DNA metodą PCR - badanie jakościowe | SU/K/FDS/597/2024/W - ALAB | ADE-PCR | Real Time PCR | rutynowy | aspirat, osocze EDTA, kał, wymaz z nosa, wymaz z gardła, wymaz z nosogardzieli, wymaz z worka spojówkowego, mocz, krew pełna EDTA, PMR | 6 | ujemny | czynniki interferujące w reakcję PCR | NIE | nie dotyczy | formularz wyników badań | elektronicznie i papierowo | TAK | NIE
Helicobacter pylori w kale - antygen | SU/K/FDS/597/2024/W - ALAB | HEL-AUK | chemiluminescjencja test jakościowy | rutynowy | kał | 4 | < 0,9 nieobecny | złe próbkowanie (niereprezentacyjny materiał) | NIE | nie dotyczy | formularz wyników badań | elektronicznie i papierowo | TAK | NIE
Przeciwciała przeciw Giardia Iamblia w klasach IgG, IgM | SU/K/FDS/09/24/W - ALAB | A-LAMB | ELISA | rutynowy | Surowica | 10 | ujemny | HIL | NIE | nie dotyczy | formularz wyników badań | elektronicznie i papierowo | TAK | NIE
Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej w klasie IgG | SU/K/FDS/09/24/W - ALAB | AL-G | ELISA | rutynowy | surowica | 5 | Nieobecne <9 NTU | HIL | NIE | nie dotyczy | formularz wyników badań | elektronicznie i papierowo | TAK | NIE

## DIAGNOSTYKA
Nazwa badania zgodna z aktualnym stanem wiedzy | Nr umowy | Metoda/technika wykonywania badania | Tryb zlecania i wykonywania badania | Materiał kliniczny | Czas uzyskania wyniku badania od czasu otrzymania próbki, TAT | Przedział wartości referencyjnych z uwzględnieniem różnic wynikających z podziału na wiek, płeć pacjenta | Istotne dane które mogą interferować w wynik badania | Parametr krytyczny (TAK / NIE) | Niepewność pomiaru / wyniku badania / poziomu błędów (jeśli dotyczy) | Wzór formularza raportu z wyników badań laboratoryjnych | Sposób przekazywania zleceniodawcy wyników badań (wyszczególnić każdy sposób, uwzlędniając parametry krytyczne (jeśli dotyczy)) | Deklaracja wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (TAK / NIE) | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna (TAK / NIE) Jeśli TAK - jaki dostawca kontroli i data ostatniej kontroli, jeśli NIE - powód
Mycobacterium tuberculosis complex - wykrywanie DNA metodą PCR | SU/K/FDS/598/24/W - DIAGNOSTYKA | Jakościowy test diagnostyczny in vitro oparty na zagnieżdżonej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, służący do wykrywania DNA prątków z grupy prątków gruźliczych Mycobacterium tuberculosis (MTB) i mutacji genu rpoB powiązanych z opornością na rifampcynę. | Rutynowy | Materiał kliniczny pobrany od pacjenta: • plwocina, • aspirat, • BAL, • popłuczyny oskrzelowe, • popłuczyny żołądkowe, • mocz, • płyn z opłucnej, • płyn z jamy osierdziowej, • PMR, • płyn stawowy, • materiał z hodowli prowadzonej w probówkach Mycobacterial Growth Indicator Tube (MGIT™) firmy BD™. | do 7 dni | Nie dotyczy – badanie jakościowe |  | NIE
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA | SU/K/FDS/598/24/W - DIAGNOSTYKA | Metoda Elisa | Rutynowy | Surowica | do 7 dni | Negatywny <0,8 Wątpliwy 0,8– 1,1 Dodatni >1,1 | Wynik dodatni: Niedawne, świeże zakażenie, niedawne szczepienie. | NIE
Diagnostyka molekularna w kierunku parwowirusów | SU/K/FDS/221/2024/W - DIAGNOSTYKA | RealTime PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy) | Rutynowy | Osocze: min 1 ml Płyn mózgowo-rdzeniowy : min 1 ml | do 7 dni | Nie dotyczy Normą jest wynik ujemny badania | Jakość próbki. DNA wirusa może być wykrywane we krwi przez ponad 4 miesiące od zakończenia ostrego zakażenia i przez lata w innych tkankach. | NIE

## Badania realizowane poza LMK (hidden)
Nazwa badania zgodna z aktualnym stanem wiedzy | Nr umowy | Metoda/technika wykonywania badania | Tryb zlecania i wykonywania badania | Materiał kliniczny | Czas uzyskania wyniku badania od czasu otrzymania próbki, TAT | Przedział wartości referencyjnych z uwzględnieniem różnic wynikających z podziału na wiek, płeć pacjenta | Parametr krytyczny (TAK / NIE) | Niepewność pomiaru / wyniku badania / poziomu błędów (jeśli dotyczy) | Wzór formularza raportu z wyników badań laboratoryjnych | Sposób przekazywania zleceniodawcy wyników badań (wyszczególnić każdy sposób, uwzlędniając parametry krytyczne (jeśli dotyczy)) | Istotne dane które mogą interferować w wynik badania
Posiew (na wybiórcze podłoża stałe i płynne w systemie automatycznym) w kierunku prątków z wykrywaniem DNA Mycobacterium tuberculosis complex i rozmazem AFB | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Technika posiewowa | Rutynowy | Materiał z dróg oddechowych
Posiew w kierunku prątków na wybiórcze podłoża stałe i płynne w systemie automatycznym z rozmazem AFB | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Technika posiewowa | Rutynowy | Materiał z dróg oddechowych
Posiew krwi na specjalne, wybiórcze podłoża płynne w kierunku prątków (w systemie automatycznym) | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Technika posiewowa | Rutynowy | Krew
Posiew moczu w kierunku prątków na wybiórcze podłoża stałe i płynne w systemie automatycznym | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Technika posiewowa | Rutynowy | Mocz
Lekooporność na leki podstawowe z identyfikacją wyhodowanych prątków | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Techniki oceny lekowrażliwości | Rutynowy | Szczep bakteryjny
Lekooporność na leki dodatkowe z identyfikacją wyhodowanych prątków | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Techniki oceny lekowrażliwości | Rutynowy | Szczep bakteryjny
Test wydzielania interferonu γ – QuantiFERON®TB | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Immunologiczna | Rutynowy | Krew
Przeciwciała w klasach IgM i IgG przeciw Corynebacterium diphtheriae | SU/K/FDS/220/2024/W - SYNEVO |  |  | Surowica
Przeciwciała w klasach IgM i IgG przeciw Clostridium tetani | SU/K/FDS/220/2024/W - SYNEVO |  |  | Surowica
Przeciwciała przeciw Ascaris lumbricoides | SU/K/FDS/220/2024/W - SYNEVO |  |  | Surowica
Przeciwciała w klasach IgM i IgG przeciw Echinococcus spp. | SU/K/FDS/220/2024/W - SYNEVO |  |  | Surowica
Serotypowanie Salmonella spp. | SU/K/FDS/220/2024/W - SYNEVO |  |  | Szczep bakteryjny
Badanie serologiczne w kierunku kiły TPHA w surowicy (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO |  |  | Surowica
Badanie serologiczne w kierunku kiły TPHA w płynie mózgowo-rdzeniowym (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO |  |  | Surowica
Badanie serologiczne w kierunku kiły FTA w surowicy (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO |  |  | Surowica
Badanie serologiczne w kierunku kiły FTA w płynie mózgowo-rdzeniowym (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO |  |  | Surowica
Badanie serologiczne w kierunku kiły FTA ABS w surowicy (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO |  |  | Surowica
Badanie serologiczne w kierunku kiły FTA ABS w płynie mózgowo-rdzeniowym (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO |  |  | Surowica
Badanie VDRL w surowicy (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO |  |  | Płyn mózgowo-rdzeniowy
Badanie VDRL w płynie mózgowo-rdzeniowym (ilościowe) | SU/K/FDS/ 10/24/W - SYNEVO |  |  | Płyn mózgowo-rdzeniowy
Pasożyty w kale | SU/K/FDS/216/2024/W - ALAB |  |  | Kał
Owsiki | SU/K/FDS/216/2024/W - ALAB |  |  | Kał
Lamblia w kale - antygen Gardia lamblia | SU/K/FDS/216/2024/W - ALAB |  |  | Kał
Badanie moczu w kierunku BK | SU/K/FDS/216/2024/W - ALAB |  |  | Mocz
Diagnostyka w kierunku choroby kociego pazura (Bartonella henselae) | SU/K/FDS/216/2024/W - ALAB
ADV DNA metodą PCR - badanie ilościowe | SU/K/FDS/597/2024/W - ALAB |  |  | Krew
ADV DNA metodą PCR - badanie jakościowe | SU/K/FDS/597/2024/W - ALAB |  |  | Krew
Helicobacter pylori w kale - antygen | SU/K/FDS/597/2024/W - ALAB |  |  | Kał
Przeciwciała przeciw Giardia Iamblia w klasach IgG, IgM | SU/K/FDS/09/24/W - ALAB |  |  | Kał
Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej w klasie IgG | SU/K/FDS/09/24/W - ALAB |  |  | Kał
Mycobacterium tuberculosis complex - wykrywanie DNA metodą PCR | SU/K/FDS/598/24/W - DIAGNOSTYKA
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA | SU/K/FDS/598/24/W - DIAGNOSTYKA
Diagnostyka molekularna w kierunku parwowirusów | SU/K/FDS/221/2024/W - DIAGNOSTYKA
Pneumocystis jiroveci - wykrywanie DNA metodąPCR | SU/K/FDS/600/2024/W - Zakład Diagnostyki Medycznej, Poznań
Pakiet Neuro 9 (Adenovirus, Voricella-zoster virus, Human herpesvirus 7, EBV, Herpea simple virus 1,2, Enterovirus, Human herpesvirus 6, hCMV, Parvovirus B19) | SU/K/FDS/1028/2025/W - IGS
Oznaczenie DNA Candida species | SU/K/FDS/1028/2025/W - IGS
HHV-6 DNA metodą PCR - badanie ilościowe | SU/K/FDS/599/2024/W - IGS
HHV-6 DNA metodą PCR - badanie jakościowe | SU/K/FDS/599/2024/W - IGS

## ZDL Poznan
Nazwa badania zgodna z aktualnym stanem wiedzy | Nr umowy | Metoda/technika wykonywania badania | Tryb zlecania i wykonywania badania | Materiał kliniczny | Czas uzyskania wyniku badania od czasu otrzymania próbki, TAT | Przedział wartości referencyjnych z uwzględnieniem różnic wynikających z podziału na wiek, płeć pacjenta | Istotne dane które mogą interferować w wynik badania | Parametr krytyczny (TAK / NIE) | Niepewność pomiaru / wyniku badania / poziomu błędów (jeśli dotyczy) | Wzór formularza raportu z wyników badań laboratoryjnych | Sposób przekazywania zleceniodawcy wyników badań (wyszczególnić każdy sposób, uwzlędniając parametry krytyczne (jeśli dotyczy)) | Deklaracja wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (TAK / NIE) | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna (TAK / NIE) Jeśli TAK - jaki dostawca kontroli i data ostatniej kontroli, jeśli NIE - powód
Pneumocystis jiroveci - wykrywanie DNA metodąPCR | SU/K/FDS/600/2024/W - Zakład Diagnostyki Medycznej, Poznań | Real Time PCR | rutynowy | BAL, krew | 3 dni | brak materiału genetycznego patogenu | - | nie | nd |  | on line - https://www.internet-lab.pl/wyniki/contractor/login | TAK | TAK

## KPCP
Nazwa badania zgodna z aktualnym stanem wiedzy |  |  | Nr umowy | Metoda/technika wykonywania badania | Tryb zlecania i wykonywania badania | Materiał kliniczny | Czas uzyskania wyniku badania od czasu otrzymania próbki, TAT | Przedział wartości referencyjnych z uwzględnieniem różnic wynikających z podziału na wiek, płeć pacjenta | Istotne dane które mogą interferować w wynik badania | Parametr krytyczny (TAK / NIE) | Niepewność pomiaru / wyniku badania / poziomu błędów (jeśli dotyczy) | Wzór formularza raportu z wyników badań laboratoryjnych | Sposób przekazywania zleceniodawcy wyników badań (wyszczególnić każdy sposób, uwzlędniając parametry krytyczne (jeśli dotyczy)) | Deklaracja wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (TAK / NIE) | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna (TAK / NIE) Jeśli TAK - jaki dostawca kontroli i data ostatniej kontroli, jeśli NIE - powód
Posiew (na wybiórcze podłoża stałe i płynne w systemie automatycznym) w kierunku prątków z wykrywaniem DNA Mycobacterium tuberculosis complex i rozmazem AFB | Składowe badania | Posiew na wybiórcze podłoża stałe i płynne w systemie automatycznym w kierunku prątków | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Technika posiewowa | Rutynowy | Fragmenty tkanek, bioptaty, plwocina, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy, płyn z jamy opłucnej, płyn z jamy osierdzia, płyn z jamy otrzewnej, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe [BAL], ropa, sok żołądkowy, inny materiał | Do 6 tygodni | Nie dotyczy | Nieprawidłowy sposób pobrania oraz warunków przechowywania i transportu próbki | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.06.2025 w sprawie standardów jakości dla laboratoriów | 1. Forma papierowa odbierana przez pracownika SU1 2. Drogą telefoniczną 3. Drogą elektroniczną | Tak | TAK - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 2025 - certyfikat z 30.11.2025, LABQUALITY 2025 - certyfikat z 31.12.2025
|  | Wykrywanie DNA prątków gruźlicy z wykrywaniem genów oporności |  | Metoda biologii molekularnej RT PCR |  |  | Do 24 godzin | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |  | Tak | TAK - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 2025 - certyfikat z 30.11.2025, LABQUALITY 2025 - certyfikat z 31.12.2025
|  | Rozmaz w kierunku AFB |  | Metoda mikroskopowa z barwieniem techniką Ziehl-Neelsena |  |  | Do 24 godzin | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |  | Tak | TAK - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 2025 - certyfikat z 30.11.2025, LABQUALITY 2025 - certyfikat z 31.12.2025
Posiew w kierunku prątków na wybiórcze podłoża stałe i płynne w systemie automatycznym z rozmazem AFB | Składowe badania | Posiew na wybiórcze podłoża stałe i płynne w systemie automatycznym w kierunku prątków | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Technika posiewowa | Rutynowy | Fragmenty tkanek, bioptaty, plwocina, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy, płyn z jamy opłucnej, płyn z jamy osierdzia, płyn z jamy otrzewnej, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe [BAL], ropa, sok żołądkowy, inny materiał | Do 6 tygodni | Nie dotyczy | Nieprawidłowy sposób pobrania oraz warunków przechowywania i transportu próbki | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |  | Tak | TAK - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 2025 - certyfikat z 30.11.2025, LABQUALITY 2025 - certyfikat z 31.12.2025
|  | Rozmaz w kierunku AFB |  | Metoda mikroskopowa z barwieniem techniką Ziehl-Neelsena |  |  | Do 24 godzin | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |  | Tak | TAK - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 2025 - certyfikat z 30.11.2025, LABQUALITY 2025 - certyfikat z 31.12.2025
Posiew krwi na specjalne, wybiórcze podłoża płynne w kierunku prątków (w systemie automatycznym) |  |  | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Technika posiewowa | Rutynowy | Krew | Do 6 tygodni | Nie dotyczy | Nieprawidłowy sposób pobrania oraz warunków przechowywania i transportu próbki | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |  | Tak | TAK - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 2025 - certyfikat z 30.11.2025, LABQUALITY 2025 - certyfikat z 31.12.2025
Posiew moczu w kierunku prątków na wybiórcze podłoża stałe i płynne w systemie automatycznym |  |  | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Technika posiewowa | Rutynowy | Mocz | Do 6 tygodni | Nie dotyczy | Nieprawidłowy sposób pobrania oraz warunków przechowywania i transportu próbki | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |  | Tak | TAK - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 2025 - certyfikat z 30.11.2025, LABQUALITY 2025 - certyfikat z 31.12.2025
Lekooporność na leki podstawowe z identyfikacją wyhodowanych prątków |  |  | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Metoda fenotypowa hodowlana stężeń krytycznych | Rutynowy | Szczep bakteryjny | Do 4 tygodni | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |  | Tak | TAK - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 2025 - certyfikat z 30.11.2025, LABQUALITY 2025 - certyfikat z 31.12.2025
Lekooporność na leki dodatkowe z identyfikacją wyhodowanych prątków |  |  | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Metoda mikrorozcieńczeń w bulionie (ARIS) i/lub metoda molekularna - wykrywanie genów oporności | Rutynowy | Szczep bakteryjny | Do 6 tygodni | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |  | Tak | TAK - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 2025 - certyfikat z 30.11.2025, LABQUALITY 2025 - certyfikat z 31.12.2025
Test wydzielania interferonu γ – QuantiFERON®TB |  |  | SU/K/FDS/219/2024/W - KPCP | Immunologiczna z wykorzystaniem techniki ELISA | Rutynowy | Krew | Do 14 dni | <0,35 IU/ml | Nieprawidłowy sposób pobrania oraz warunków przechowywania i transportu próbki | Nie dotyczy | Interpretacja wyników na podstawie krzywej wzorcowej dla każdej serii przy wartości OD ślepej próby dla wzorca <=0,150. |  |  | Tak | TAK - LABQUALITY 2025 - certyfikat z 31.12.2025